Анализатор влажности газов,

модель 5000

Лист заказа

Производство:

¨Технологический процесс:

Диапазон концентрации паров воды в измеряемой среде:

¨Концентрация:	мин.		норм.		макс.		ед. изм.

Диапазон возможных концентраций других компонентов в измеряемой среде:

¨Компонент

¨Максимальная

¨Нормальная

¨Минимальная

¨Единица измер.

Технологические условия в точке отбора пробы:

¨Температура:	мин.		норм.		макс.		ед. изм. С

¨Давление:	мин.		норм.		макс.		ед. изм.

¨Фазовое состояние: 	¨ газ	¨ жидкость

¨Наличие капель жидкости в потоке

¨Наличие загрязнений в потоке

Зонд для отбора пробы	¨ да	¨ нет

¨ на резьбе	¨ на фланце

Система редуцирования пробы	¨ да	¨ нет

Устанавливаемый вблизи пробообора погодозащищенный шкаф, в котором смонтированы и соединены трубками:

¨Входной и выходной запорные клапаны, предохранительный клапан, фильтр, манометр;

¨Редуктор с электроподогревом (220 В, 50 Гц), исполнение 1ExdIICT3/T2/Т1.

Давление на входе в редуктор: 13,8 МПа (макс.), на выходе: 340 кПа.

(Обогрев необходим для предотвращения конденсации в пробе после снижения давления 
	до 0,7 МПа и для испарения пробы сжиженных газов с точкой кипения ниже 40 С).

(Продолжение на обороте)

Система подготовки пробы 561	¨ да	¨ нет

Число точек отбора проб:	¨ 1	¨ 2	¨ 3	¨ 4

Погодозащищенный стальной шкаф, в котором смонтированы и соединены трубками и кабелями:

¨Полевой блок 560В, входные запорные клапаны, осушители (2 шт.), 
	переключающие клапаны (2 шт.),   байпасные ротаметры, .коллектор дренажа;

¨Соленоидные клапаны для переключения проб (220 В, 50 Гц), исполнение 1ExdIICT5/T4

¨Обогрев шкафа, исполнение 1ExdIICT4:	¨ да	¨ нет
	  (Необходим при температуре окружающей среды -40...-18 оС)

¨Суперосушитель:	¨ да	¨ нет
	  (Только при измерении влажности менее 5 ppmv)

¨Ловушка для загрязнений:	¨ да	¨ нет
	  (Только для газов, загрязненных маслом, ДЭГ, и др.)

¨Опция для кислых газов:	¨ да	¨ нет
	  (Только для газов с содержанием H2S от 1% до 25%)

Полевой блок 560В, исполнение 1ЕхdIICT6

¨Параметры пробы на входе: давление 200...690 кПа; температура 0...100 оС; расход 750 мл/мин

¨Встроенный генератор влажности:	¨ 3 ppmv	¨ 20 ppmv

Контроллер 5000

¨Вариант монтажа:	¨ на щите	¨ на стойке 19"	¨ на стене	¨ на стене в корпусе NEMA4X

¨Режим работы:	 ¨ симметричный цикл  (30 с - измерение, 30 с - продувка)

¨ ассиметричный цикл (30 с - измерение, 9,5 мин - продувка)

Кабели между полевым блоком и контроллером

¨Сигнальный спецкабель (4 витых пары в экране):	¨ 	 м (максимально 600 м)

Следующие кабели обеспечиваются Заказчиком:

¨Кабель питания полевого блока (220 В, 50 Гц, 2 х 1 мм2)
	  (Питание полевого блока и контроллера через автоматы питания из одного места)

¨Кабель управления соленоидными клапанами, переключающими точки пробоотбора 
	  (220 В, 50 Гц, х 1 мм2, одна жила общая, плюс по одной жиле на каждую точку отбора пробы)

Рекомендуемые запасные части	¨ да	¨ нет

Напряжение питания (всей аппаратуры)	¨ 220 В, 50 Гц	¨

Заполнил (Ф И О):

Должность:

Предприятие:

Адрес:

Телефон: 	   Факс.:	    Дата:

Для информации и заказа обращаться:

ООО «AMETRIX»

Республика Узбекистан, 100094, Ташкент, Мирабадский район, ул. Фергона йули, д. 554/3

Тел.: +998 91 164 66 78    Email: info@ametrix.uz    https://ametrix.uz

© 2025 «AMETRIX»